## 防护服
爱义达（厦门）医护科技有限公司 Ayida (Xiamen) P&C Technology Co., Ltd.
首件确认表 First Article Inspection Form
客户名称 Customer Name 客户编号 Customer Number |  | 品 名 Product Name | 生产日期 Manufacture Date
规格型号 Specifications and Models |  | 工单号 Work Order Number | 批 号 Batch Number
序号 Serial Number | 确认项目 Confirmation items | 工单要求标准 Work Order Requirement Standards | 检验记录 Inspection Records |  |  | 确认 Confirmation 结果 Results
|  |  | 产品1 Product 1 | 产品2 Product 2 | 产品3 Product 3
1 | 产品外观 Product Appearance | 干净，清洁，无霉斑，表面无粘连、裂缝、孔洞等缺陷，拉链不外露，拉头能自锁 Clean, hygienic, free of mildew, no adhesion, cracks, holes or other defects on the surface; zipper not exposed; zipper pull self-locking
粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡。 Areas treated by bonding or heat sealing should be smooth, sealed, and free of air bubbles.
2 | 线路要求 Line requirements | 3cm内8-14针 8–14 stitches within 3 cm
3 | 产品规格 Product Specification | 符合技术要求 Meets technical requirements
4 | 材质克重确认 Material weight confirmation
5 | 产品性能 Product performance | 防护服关键部位静水压应不低于1.67 kPa（17 cm H2O） The hydrostatic pressure at critical areas of the protective clothing should be no less than 1.67 kPa (17 cm H2O)
防护服材料透湿量应不小于2500g/（㎡·d） The moisture vapor transmission rate of protective clothing materials shall be not less than 2500 g/(m²·d)
防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75KPA The resistance of protective clothing to synthetic blood penetration shall be not less than 1.75 KPa
防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N。 The breaking strength of materials at critical parts of the protective clothing shall be not less than 45 N.
防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。 The elongation at break of materials at critical parts of the protective clothing shall be not less than 15%.
防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。 The filtration efficiency against non-oily particles of materials at critical parts of protective clothing and at seams shall not be less than 70%.
防护服的带电量应不大于0.6µC/件 The charge on protective garments should not exceed 0.6 µC per piece
备注 Notes | 服装类适用 Applicable to garments
确认 Confirmed 结论 Conclusion | □合格，可以生产 □不合格，重新送检 □ Pass, production may proceed □ Fail, resubmit for inspection
备注 Notes | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。 Note: Each product model must undergo a first article inspection before mass production. Only after the first article is confirmed as qualified may mass production begin.
生产部Production Department: 品管部 Quality Control Department: 销售部Sales Department:
表单编号 Form No.: AYD/QR-19-01 A0

## 口罩
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品名 |  | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 |  | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 鼻梁线材质
2 | 鼻梁线长度
3 | 耳带线名称
4 | 耳带线回弹
5 | 耳带线长度
6 | 无纺布分布情况及克重
7 | 封口熔接 | 封口无漏洞、无打皱、熔接牢固
8 | 本体片长宽尺寸 | 长： 宽： 偏差：±5％
9 | 耳线熔接情况 | 口罩与口罩带的断裂强力(根据不同产品规定要求填写）: 大于等于10N
10 | 过滤效率
11 | 呼吸阻力
备注 | 口罩类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 手套
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品 名 | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 外观 | 应平整，不得开裂、不得破损，表面无破洞、无机械性缺陷。
2 | 尺寸 | 应符合产品规格尺寸要求
3 | 不透水性 | 产品应密封，无破损
4 | 拉伸性能 | 扯断力的最小值：4.8N 拉断伸长率的最小值：350%
备注 | 手套类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 口腔器械盒
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品 名 | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 外观 | 应平整，不得开裂、不得破损，表面无破洞、无机械性缺陷。
2 |  | 组件应符合产品型号要求，无缺失
3 | 封口 | 无包装破损，封口无缺失
4
5
6
7
备注 | 组合包类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 棉球
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品 名 | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 外观 | 球状，表面应洁净、无污渍
2 |  | 产品应无刺激性气味
3 | 重量 | 应符合产品规格要求
4 | 封口 | 无包装破损，封口无缺失
5
6
7
8
备注 | 组合包类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 绷带
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品 名 | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 外观 | 球状，表面应洁净、无污渍
2 |  | 产品应无刺激性气味
3 | 尺寸 | 长： ±10%
宽： ±10%
4 | 拉伸率 | 拉伸率应≥70%。（该性能不适用于脱脂纱布绷带）
5
6
7
8
备注 | 蹦迪类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 压舌板
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品名 | 一次性使用压舌板 |  | 生产日期
规格型号 | 木制型 £150x18mm£140x16mm£130x18mm£120x12mm | 工单号 |  |  | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 |  | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 压舌板材质 | 木质材料
2 | 压舌板长度 | mm
3 | 压舌板宽度 | mm
4 | 压舌板厚度 | mm
5 | 有效封边宽度 | 底部≥5mm，两边≥3mm
6 | 纸塑袋封口处剥离力≥1.5N/15mm | mm
备注 | 压舌板类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## Sheet1
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品 名 | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 外观 | 表面应干净
2 | 尺寸 | 应符合产品规格尺寸要求
备注 | 手套类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## Sheet2
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品 名 | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 外观 | 外观应洁净、无污染、无破洞、无异味
2 | 尺寸 | 应符合产品规格尺寸要求
备注 | 绷带类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 无菌纱布块
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品名 |  | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 |  | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 外观 | 产品表面应无臭、无味、无霉斑、杂质、污渍破洞等缺陷。纱布块四周应折叠整齐，无毛边。
2 | 规格尺寸 | 应符合中表1要求。 (允差±10%）
3 | 染色 | 显影型纱布块应漂白或染成绿色。
4 | 折叠 | 纱布块的切割边应不外露。
5 | X射线可探测组件的材料 | 显影型纱布块的显影线应由含量不低于55%的硫酸钡的材料，该材料不应脱落纤维，不应影响敷料的柔软性。
6 | X射线可探测组件的质量X射线可探测组件的质量 | 从纱布上轻轻抽出X射线可探测组件，测量长度并称质量，应符合下列要求: 纱布拭子上的X可探测组件的长度应不小于7cm 单丝线:不小于0.5 g/m
7 | X射线不透性 | 样品的成像应明显浅于背景
备注 | 脱脂纱布类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 医用垫单
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品名 |  | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 |  | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 材质 | £A型： £B型： £C型： £D型： £E型：
2 | 外观 | 产品应洁净，折叠整齐，无破损、污渍等现象。
缝制垫单应针码均匀，无跳线、无漏缝等缺陷，针距不少于6 针/4cm。
3 | 规格尺寸 | 应符合产品规格尺寸要求。 长 cmX宽 cm
4 | 单位面积质量 | 医用垫单的单位面积质量应不少于20g/m2。
5 | 断裂强力 | 医用垫单的干态和湿态断裂强力均应≥20N
备注 | 医用垫单类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 无菌医用橡胶检查手套
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品名 |  | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 |  | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 外观 | 产品外观应一致，无褪色、薄点、气泡、杂质、粘折和其他影响使用性能的缺陷。
2 | 尺寸 | 应符合中产品技术要求。
3 | 不透水性 | 手套应无任何明显的渗漏。
4 | 拉伸性能 | 老化前扯断力的最小值:7.0N
老化前扯断伸长率的最小值:650%
老化后扯断力的最小值:6.0N
老化后扯断伸长率的最小值:500%
备注 | 手套类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 无菌换药护理包
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品名 |  |  | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 |  |  | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 |  | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 数量及基本尺寸 | 一次性使用无菌换药护理包及附件产品各配件的数量应符合对应型号的要求
2 | 纱布块 | 外观 | 产品表面应无臭、无味、无霉斑、杂质、污渍破洞等缺陷。纱布块四周应折叠整齐，无毛边。
3 |  | 尺寸 | 7.5*7.5*8P，允许±10%的公差。
4 |  | 折叠 | 纱布块的切割边应不外露。
5 |  | X射线可探测组件的材料 | 显影型纱布块的显影线应由含量不低于55%的硫酸钡的材料，该材料不应脱落纤维，不应影响敷料的柔软性。
6 |  | 从纱布上轻轻抽出X射线可探测组件，测量长度并称质，应符合下列要求: | 纱布拭子上的X可探测组件的长度应不小于 7cm。
7 |  |  | 单丝线:不小于0.5g/m。
8 |  | X射线不透性 | 样品的成像应明显浅于背景
9 | 医用棉球 | 外观 | 外观:应为白色或类白色，无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质，拉伸时有一定阻力，轻摇时不应有任何粉尘脱落。
10 |  | 尺寸 | A 型医用棉球应符合(0.1-0.5g/个)，允许±10%的公差。
11 |  |  | B型医用棉球应符合 1.8*3cm，允许±0.3cm 的公差。
12 | 医用镊 （铁镀锌材质） | 外观 | 医用镊应对称，外表面光滑，不应有锋棱、毛刺、裂纹、麻点、砂眼。
13 |  |  | 医用镊柄花应清晰完整，不应有缺花、烂花。
14 |  | 尺寸 | 直头 宽度:2.8mm±0.4mm 厚度:1.4mm±0.4mm
15 |  |  | 弯头 宽度:1.2mm±0.4mm 厚度:1.5mm±0.4mm
16 |  | 吻合 | 医用镊两片捏合时，唇头齿自头端向下在其全长 2/3 的长度内应吻合;唇头钩的钩与槽应吻合。
17 |  | 链接牢固 | 两片连接应牢固，加载试验后无分离、开裂或松动现象
18 | 医用镊 （塑料材质） | 外观 | 医用镊应对称，外表应光滑、不得有锋棱、毛刺裂纹、麻点、沙眼。
19 |  | 尺寸 | 13cm允许±10%的公差。
20 |  | 吻合 | 医用镊两片捏合时，唇头齿自头端向下在其全长 2/3的长度内应吻合：唇头钩的钩与槽应吻合。
21 |  | 链接牢固 | 两片连接应牢固，加载试验后无分离、开裂或松动现象。
22 | 一次性使用包布 | 外观 | 应平整、无折皱、无破损、无污迹。
23 |  | 尺寸 | PP+PE:40*50cm
24 |  |  | 纸+聚乙烯膜:40*50cm
25 | 医用治疗巾 | 外观 | 应折叠平整、无破损、无污迹。
26 |  | 尺寸 | 允许±10%的公差。(规格:40*50cm)
27 |  | 断裂强力 | 应符YY/T0506.1-2023 中手术单中标准性能级产品关键区域的要求，干态和湿态胀破强力均应≥15N。 | 干态： | 干态： | 干态：
28 |  |  |  | 湿态： | 湿态： | 湿态：
29 |  | 阻液体穿透 | 应符合 YY/T 0506.1-2023 中手术单中标准性能级产品关键区域的要求，≥30cmH₂O
30 | 一次性使用手术洞巾 | 外观 | 应平整、色泽应均匀，无污渍、破洞、折皱、分层及切边不良。
31 |  | 尺寸 | 40*50cm允许±10%的公差。
32 |  | 阻液体穿透 | 应符合 YY/T 0506.1-2023 中手术单中标准性能级产品关键区域的要求，≥30cmH₂O
33 |  | 断裂强力 | 应符YY/T0506.1-2023 中手术单中标准性能级产品关键区域的要求，干态和湿态胀破强力均应≥15N。 | 湿态： | 湿态： | 湿态：
34 |  |  |  | 湿态： | 湿态： | 湿态：
35 | 压舌板 | 外观 | 应清洁、无污迹。外观边缘应齐整、表面光滑、无毛刺和裂纹。
36 |  | 尺寸 | 150*18mm，允许±10%的公差。
37 |  | 韧性 | 压舌板不应变形和断裂。
38 | 医用外科口罩 | 外观 | 口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍
39 |  | 尺寸 | 未展开尺寸:17.5*9.5,允差±5%，
40 |  |  | 口罩带长度:16.5，允差±10%
41 |  | 鼻夹 | 口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。
42 |  |  | 鼻夹长度应不小于 8.0cm。
43 |  | 口罩带 | 口罩带应戴取方便。
44 |  |  | 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N。
45 |  | 细菌过滤效（BFE） | 口罩的细菌过滤效率应不小于 95%。
46 |  | 颗粒过滤效率（PFE） | 口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。
47 |  | 合成血液穿透 | 2mL血液以16.0kpa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。
48 |  | 压力差（△P） | 口罩两侧面进行气体交换的压力差△P应不大于 49pa。
49 |  | 阻燃性能 | 口罩材料应采用不易燃材料;口罩离开火焰后燃烧不大于 5S。
50 | 医用输液贴 | 外观 | 产品外观应光洁平整，无褶皱和开裂现象，背面不渗胶，无纤维脱落，产品应无异物、无异味。
51 |  | 尺寸 | 1.9*7.2cm，长宽允许士10%的公差。
52 |  | 持粘性 | 产品粘胶层的持粘性试验，在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴边的顶端下滑不应超过 2.5mm。
53 |  | 剥离强度 | 产品粘胶层的剥离强度试验，粘贴边每1cm 宽度所需的平均力应不小于 1.0N。
54 |  | 液体吸收量 | 每100cm²吸收垫的液体吸收量应不小于5g
55 |  | 酸碱度 | 产品 pH 值应为 5-8
56 | 一次性使用托盘 | 外观 | 一次性使用托盘应清洁，无明显变形、沙眼、穿孔、油污等缺陷；边缘应平整、光滑，无毛刺、废边等缺陷。
57 |  | 尺寸 | 22*13*4cm，允许士20mm的公差。
58 | 一次性使用无菌自粘敷贴 | 外观 | 产品外观应光洁平整，无褶皱和开裂现象，背面不渗胶，产品应无异物、无异味。
59 |  | 尺寸 | 尺寸允差为±5mm。(规格:6*7cm)
60 |  | 持粘性 | 产品粘胶层的持粘性试验，在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴边的顶端下滑不应超过 2.5mm。
61 |  | 剥离强度 | 产品粘胶层的剥离强度试验，粘贴边每1cm 宽度所需的平均力应不小于 1.0N。
62 |  | 液体收量 | 吸收垫每 100cm²的液体吸收量应不小于8g。
63 |  | 酸碱度 | 一次性使用无菌自粘敷贴产品 pH 值应为5-8。
64 | 医用胶带 | 外观 | 表面应干净无污染。
65 |  | 尺寸 | 3cm*15cm，长宽允许±10%的公差。
66 |  | 持粘性 | 在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过2.5mm。
67 |  | 剥离强度 | 粘贴胶带每 1cm 宽度所需的平均力应不小于1.0N。
68 | 一次性使用捆扎止血带 | 外观 | 产品表面应无裂痕、无色差、表面洁净无杂质。
69 |  | 尺寸 | 允许±10%的公差。(规格:2*35cm)
70 |  | 拉伸强度 | 悬挂 2.5KG 的重物，持续不少于一分钟，带子不断裂。
71 | 创可贴 | 外观 | 产品外观应光洁平整，无褶皱和开裂现象，背面不渗胶，产品应无异物、无异味。
72 |  | 尺寸 | 长宽允许士10%的公差。(规格:1.9*7.2cm)
73 |  | 持粘性 | 产品粘胶层的持粘性试验，在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴边的顶端下滑不应超过 2.5mm。
74 |  | 剥离强度 | 产品粘胶层的剥离强度试验，粘贴边每1cm 宽度所需的平均力应不小于 1.0N。
75 |  | 液体吸收量 | 每 100m²吸收垫的液体吸收量应不小于5g
76 |  | 酸碱度 | 产品 pH 值应为 5-8
77 | 医用检查手套 | 外观 | 手套应无异味。
78 |  |  | 热封部位平整、无虚封，断口整齐，两层薄膜间应无粘连(热封处除外)。
79 |  |  | 表面宜有压花，便于揭开及穿戴。
80 |  | 尺寸 | 长度:265±30mm; 单层厚度≥0.005mm。
81 |  | 不透水性 | 应无破裂、不渗漏。
82 | 医用橡胶检查手套 | 外观 | 产品外观应一致，无褪色、薄点、气泡、杂质、粘折和其他影响使用性能的缺陷。
83 |  | 尺寸 | 宽度 80±5mm。 最小长度 220mm。 最小厚度0.11mm，最大厚度 2.03mm。
84 |  | 拉伸性能 | 老化前扯断力最小值:≥7.0N
85 |  |  | 老化后扯断力的最小值:≥6.0N
86 |  |  | 老化前扯断伸长率最小值:≥650%
87 |  |  | 老化后扯断伸长率最小值:≥500%
88 | 医用无纺布片 | 外观 | 产品外观应清洁白净、无霉斑污渍、杂质、破洞缺陷;手感应柔软、无异味。
89 |  | 尺寸 | 20*20cm，允许±10%的公差
90 |  | 吸水量 | 产品吸水量应不小于 700%
91 |  | 吸水时间 | 产品吸水时间应不超过 10s
92 |  | 荧光 | 产品只允许显微棕紫色荧光或少数黄色颗粒,除少数分离纤维外,不应显强蓝色荧光。
93 | 一次性使用废液收集袋 | 外观 | 产品不允许气泡、穿孔及破裂。
94 |  | 尺寸 | 28*38cm，长度允许±7mm的公差，宽度允许±5mm 的公差。
95 | 碘伏棉球 | 证件 | 碘伏棉球为医疗器械注册证的产品,应验证供方有效合格证件。
96 |  | 尺寸 | 5个/袋。应符合标称数量。
97 | 碘伏棉签 | 证件 | 碘伏棉签为医疗器械注册证的产品，应验证供方有效合格证件。
98 |  | 尺寸 | 8cm
99 | 酒精棉球 | 证件 | 酒精棉球为医疗器械注册证的产品,应验证供方有效合格证件。
100 |  | 尺寸 | 5个/袋应符合标称数量。
备注 | 护理换药包类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0

## 删除性能
爱义达（厦门）医护科技有限公司
首件确认表
客户名称 客户编号 |  | 品名 |  |  | 生产日期
规格型号 |  | 工单号 |  |  | 批 号
序号 | 确认项目 | 工单要求标准 |  | 检验记录 |  |  | 确认 结果
|  |  |  | 产品1 | 产品2 | 产品3
1 | 数量及基本尺寸 | 一次性使用无菌换药护理包及附件产品各配件的数量应符合对应型号的要求
2 | 纱布块 | 型号 | 普通型、显影型
3 |  | 外观 | 产品表面应无臭、无味、无霉斑、杂质、污渍破洞等缺陷。纱布块四周应折叠整齐，无毛边。
4 |  | 尺寸 | 7.5*7.5*8P，允许±10%的公差。
5 |  | 折叠 | 纱布块的切割边应不外露。
6 | 医用棉球 | 外观 | 外观:应为白色或类白色，无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质，拉伸时有一定阻力，轻摇时不应有任何粉尘脱落。
7 |  | 尺寸 | A 型医用棉球应符合(0.1-0.5g/个)，允许±10%的公差。
8 |  |  | B型医用棉球应符合 1.8*3cm，允许±0.3cm 的公差。
9 | 医用镊 （铁镀锌材质） | 外观 | 医用镊应对称，外表面光滑，不应有锋棱、毛刺、裂纹、麻点、砂眼。
10 |  |  | 医用镊柄花应清晰完整，不应有缺花、烂花。
11 |  | 尺寸 | 直头 宽度:2.8mm±0.4mm 厚度:1.4mm±0.4mm
12 |  |  | 弯头 宽度:1.2mm±0.4mm 厚度:1.5mm±0.4mm
13 | 医用镊 （塑料材质） | 外观 | 医用镊应对称，外表应光滑、不得有锋棱、毛刺裂纹、麻点、沙眼。
14 |  | 尺寸 | 13cm允许±10%的公差。
15 | 一次性使用包布 | 外观 | 应平整、无折皱、无破损、无污迹。
16 |  | 尺寸 | PP+PE:40*50cm
17 |  |  | 纸+聚乙烯膜:40*50cm
18 | 医用治疗巾 | 外观 | 应折叠平整、无破损、无污迹。
19 |  | 尺寸 | 允许±10%的公差。(规格:40*50cm)
20 | 一次性使用手术洞巾 | 外观 | 应平整、色泽应均匀，无污渍、破洞、折皱、分层及切边不良。
21 |  | 尺寸 | 40*50cm允许±10%的公差。
22 | 压舌板 | 外观 | 应清洁、无污迹。外观边缘应齐整、表面光滑、无毛刺和裂纹。
23 |  | 尺寸 | 150*18mm，允许±10%的公差。
24 |  | 韧性 | 压舌板不应变形和断裂。
25 | 医用外科口罩 | 外观 | 口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍
26 |  | 尺寸 | 未展开尺寸:17.5*9.5,允差±5%，
27 |  |  | 口罩带长度:16.5，允差±10%
28 |  | 鼻夹 | 口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。
29 |  |  | 鼻夹长度应不小于 8.0cm。
30 |  | 口罩带 | 口罩带应戴取方便。
31 |  |  | 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N。
32 |  | 细菌过滤效（BFE） | 口罩的细菌过滤效率应不小于 95%。
33 |  | 颗粒过滤效率（PFE） | 口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。
34 |  | 合成血液穿透 | 2mL血液以16.0kpa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。
35 |  | 压力差（△P） | 口罩两侧面进行气体交换的压力差△P应不大于 49pa。
36 |  | 阻燃性能 | 口罩材料应采用不易燃材料;口罩离开火焰后燃烧不大于 5S。
37 | 医用输液贴 | 外观 | 产品外观应光洁平整，无褶皱和开裂现象，背面不渗胶，无纤维脱落，产品应无异物、无异味。
38 |  | 尺寸 | 1.9*7.2cm，长宽允许士10%的公差。
39 | 一次性使用托盘 | 外观 | 一次性使用托盘应清洁，无明显变形、沙眼、穿孔、油污等缺陷；边缘应平整、光滑，无毛刺、废边等缺陷。
40 |  | 尺寸 | 22*13*4cm，允许士20mm的公差。
41 | 一次性使用无菌自粘敷贴 | 外观 | 产品外观应光洁平整，无褶皱和开裂现象，背面不渗胶，产品应无异物、无异味。
42 |  | 尺寸 | 尺寸允差为±5mm。(规格:6*7cm)
43 | 医用胶带 | 外观 | 表面应干净无污染。
44 |  | 尺寸 | 3cm*15cm，长宽允许±10%的公差。
45 |  | 持粘性 | 在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过2.5mm。
46 | 一次性使用捆扎止血带 | 外观 | 产品表面应无裂痕、无色差、表面洁净无杂质。
47 |  | 尺寸 | 允许±10%的公差。(规格:2*35cm)
48 | 创可贴 | 外观 | 产品外观应光洁平整，无褶皱和开裂现象，背面不渗胶，产品应无异物、无异味。
49 |  | 尺寸 | 长宽允许士10%的公差。(规格:1.9*7.2cm)
50 | 医用检查手套 | 外观 | 手套应无异味。
51 |  |  | 热封部位平整、无虚封，断口整齐，两层薄膜间应无粘连(热封处除外)。
52 |  |  | 表面宜有压花，便于揭开及穿戴。
53 |  | 尺寸 | 长度:265±30mm; 单层厚度≥0.005mm。
54 |  | 不透水性 | 应无破裂、不渗漏。
55 | 医用橡胶检查手套 | 外观 | 产品外观应一致，无褪色、薄点、气泡、杂质、粘折和其他影响使用性能的缺陷。
56 |  | 尺寸 | 宽度 80±5mm。 最小长度 220mm。 最小厚度0.11mm，最大厚度 2.03mm。
57 | 医用无纺布片 | 外观 | 产品外观应清洁白净、无霉斑污渍、杂质、破洞缺陷;手感应柔软、无异味。
58 |  | 尺寸 | 20*20cm，允许±10%的公差
59 | 一次性使用废液收集袋 | 外观 | 产品不允许气泡、穿孔及破裂。
60 |  | 尺寸 | 28*38cm，长度允许±7mm的公差，宽度允许±5mm 的公差。
61 | 碘伏棉球 | 证件 | 碘伏棉球为医疗器械注册证的产品,应验证供方有效合格证件。
62 |  | 尺寸 | 5个/袋。应符合标称数量。
63 | 碘伏棉签 | 证件 | 碘伏棉签为医疗器械注册证的产品，应验证供方有效合格证件。
64 |  | 尺寸 | 8cm
65 | 酒精棉球 | 证件 | 酒精棉球为医疗器械注册证的产品,应验证供方有效合格证件。
66 |  | 尺寸 | 5个/袋应符合标称数量。
备注 | 护理换药包类适用
确认 结论 | □合格，可以生产 □不合格，重新送检
备注 | 注:每一款产品在批量生产前均需做首件检查，首件确认合格后，方可批量生产。
生产部： 品管部： 销售部：
表单编号：AYD/QR-19-01 A0